监护仪分类

一、按结构分类
监护仪器按结构可以分成以下四类：便携式监护仪、一般监护仪、遥测监护仪、Holter磁带记录式心电监测系统。
（一）便携式监护仪。携带方便，结构简单，性能稳定，可由电池供电，一般用于非监护室及外出抢救病人。以美国太空实验室（Spacelab）的便携式监护仪90308为例，它功能齐全，可显示4个波形，最多监视11种参数，有网络连接能力，可由交直流电供电，液晶显示屏显示。
（二）一般监护仪。通常指床边监护仪，应用最为普遍。可放置在病床边对病人的某些状态（如心率、呼吸、脉率、体温和血压等）进行监视。它往往与中央监护仪构成一个系统进行监护。
（三）遥测监护仪。遥测方式适合于能走动的病人，属于无线方式。
（四）Holter磁带记录式心电监测系统。该系统在病人走动、生活或工作条件下，能连续记录心电活动，捕捉短时发作的异常心电。

二、依据病症分类
依据病症分类有冠心病自动监护仪、危重病人自动监护仪、手术室自动监护仪、手术后自动监护仪、分娩自动监护仪、新生儿早产儿自动监护仪以及放射线治疗室自动监护仪、高压氧仓自动监护仪等等。

三、根据功能分类
根据功能分类有床边监护仪、中央监护仪和离院监护仪三种，它们又各有智能化和非智能化之分。
（一）床边监护仪。它可放置在病床边，能够对病人的各种生理参数或某些状态进行连续的监测，予以显示报警或记录，它也可以与中央监护仪构成一个整体来进行工作。
（二）中央监护仪。称为中央监护系统，它是由主监护仪和若干床边监护仪组成的，通过主监护仪可以控制各床边监护仪的工作，可对多个病人同时进行监护，并完成对各种异常的生理参数和病历的自动记录。
（三）离院监护仪。一般是病人可以随身携带的小型电子监护仪，可以在医院内外对病人的某种生理参数进行连续监护，供医生进行非实时性的检查。

监护仪与临床诊断仪器不同，它能在几小时甚至几百小时的时间段内连续监护病人生理参数的变化，并可与医生设定好的界限值进行比较，出现超差便发生警报，有的监护仪还可以进行应急治疗。
 监护仪所测量的参数分为电量和非电量两种，电量信号如心电信号，直接由电极拾取；非电量信号如血压、体温、呼吸、血氧等都需要通过各种传感器拾取，然后转换为与之有确定函数关系的电信号，再经过放大、滤波、计算、处理等记录和显示。所以，对于非电量的检测，传感器是关键部件。传感器中的敏感元件和转换元件又是直接感测或响应测量转换成电信号的部件。如感测体温的热敏电阻、有创血压检测的传感膜片等，就是敏感元件。转换部件如血氧饱和度中的光电管、呼吸测量中的电桥等；信号调节和转换电路是把传感器元件输出的电信号处理、放大，转换为方便微处理器电路或显示、记录电路处理的信号。

一、方框图
    图7-2-1为一般监护系统的组成框图。主要由传感器（或换能器）、信号处理系统，控制系统、显示和报警装置等组成。

二、传感器

主要是指各种电极和换能器。起两方面作用：首先是拾取人体生理或生化参数，其次是把拾取到的生理信号转换成相应的电信号输出。例如：体表接触电极，用作测ECC，EEG等，pH电极，用作测酸碱度；压力换能器，用作测脉管内压力或呼吸；其他还有气流速度与血流速度等检测器。

三、信号处理系统

主要是指电子线路和数字逻辑电路或是微处理机等。其作用是：
　（一）对传感器输出的电信号进行检测，放大，滤波和信号转换。
    （二）对生理或生化参数做出逻辑分析和计算，如做出心输出量估计，呼吸参数的计算、ECG的判读等。   -
    （三）从输入信号中截取所需信息，或是把处理以后的数据进行图像重建，并通过显示装置加以显示。
    （四）把处理分析结果与参考电平作比较，判断它是否超越正常范围，做出自动报警信息。

四、显示与报警装置

显示装置主要有指针式指示器、数字显示器、示波器或信号灯几种，报警装置主要分音响和视觉两类报警器。该部分也包括用作永久记录的各种记录复制装置。

五、控制系统

控制系统主要是指电子和机械的自动控制电路。在监护中如检测到参数异常，除了报警和显示外，也可以由机内控制系统自动对病人施行控制使异常的参数恢复到正常值。例如，根据排尿量和中心静脉压的情况，由控制系统自动控制静脉输液速度。

六、记录装置

用记录仪作永久的记录，将监视参数记录下来作为档案保存。

Dash 3000型病人监护仪既可通过其内置的记录仪独立工作，又可用电缆通过以太网(Enternet)接入整体网络系统(Unity Network)。如果与以太网相连接，则可供选择的
组件有一个中央站和临床信息中心。

此仪器用来监测一组固定的参数，包括心电图，无创血压，阻抗呼吸，血氧饱和度和体温。有创血压和呼气末CO2（ETCO2）为可选择参数。其他的参数包括：心输出量，心功能分析，肺功能分析，剂量分析和肺动脉楔压　　　　　　　　　　　（肺动脉楔压仅出现于有创血压选项中）。

所有的病人电缆接口都位于监护仪的右侧面。屏幕所显示的病人参数格式逻辑性强，且容易读懂。一个微调旋钮控制器可以使所有的监护仪操作完全通过一个控制器完成。
监护仪可选择单色显示和彩色显示二种模式。
在监护仪的左侧面，为内置的记录仪和电池舱。在监护仪的背面，为所有与网络和其他设备的接口。

一、技术参数

（一）显示特性
1、尺寸：8.4英寸
2、类型：彩色液晶显示器
3、分辨率：640×480象素
（二）心电参数
1、标准导联：I, II, III,V，aVR，aVL，aVF
2、QRS 振幅范围：±0.5mV to ±5.0 mV
3、信号宽度：40ms to 120ms（Q波到S波）
4、心率范围：30 to 300BPM，精度±1BPM
5、输入阻抗：
 共模：>10MΩ（50/60Hz）
 差模：>2.5 MΩ（直流到60Hz）
6、输出特性：
 频率响应：
  显示：
  诊断用：0.05 to 40Hz
  监护用：0.05 to 40Hz
  记录：
  诊断用：0.05 to 100Hz
  监护用：0.05 to 40Hz
 共模抑制比：≥90dB（50/60Hz）
 噪声：<30μV RTI（折合到输入端）
7、报警时间：<12S
（三）呼吸
1、测量技术：阻抗式呼吸测量
2、呼吸率：1～200次/分
3、基础阻抗：100 to 1000 Ω（52.5Hz激励下）
4、检测灵敏度：0.4～10Ω
5、波形显示带宽：0.1～1.8Hz（-3dB）
6、报警：用户可选择报警上下限
（四）体温
1、通道数：1
2、输入特性：
 探头类型：YSI系列400
 温度范围：0℃～45℃
 分辨率：±0.1℃
3、输出特性：
 显示参数：体温
 线性：30℃～42℃范围内小于1％
误差：±0.1℃
4、报警：用户可选择上下限
（五）有创血压
1、激励电源：5.0Vdc±0.1％
2、输出灵敏度：5μV/V/cmHg
3、输入特性：
 范围：-25mmHg～300mmHg
 偏置：±150mmHg
4、输出特性：
 范围：±150mmHg
 精度：±1mmHg
 漂移：±1mmHg（24小时以上）
精度：±2％或±1mmHg，二者取大者
5、报警：可选上下限
（六）脉搏血氧饱和度
1、SpO2范围：
 校准范围：50-100％
 总范围：0-100％
2、脉率范围：25～250BPM
3、精度：实际精度与探头有关，请参照厂家手册
 SpO2： ±2％（70～100％SpO2）
   ±3％（50～69％SpO2）
 脉率：±3BPM
4、报警：用户可选择上下限
（七）无创血压
1、测量技术：振动示波法
2、显示参数：收缩压，舒张压，平均压，脉率，测量时间
3、测量模式：手动，自动
4、心率范围：30～200BPM
5、报警：用户可选择各个参数的上下限
（八）模拟输出：
心电图：
 增益：1V/mV±10％
 直流偏置：±100mV（max）
 噪声：<5mVp-p（0～300Hz）
 频响：0.05Hz～100Hz+7/-0Hz
（九）除颤同步脉冲
1、同步标识输出：
 时间延迟：35ms（最大），从检测到R波峰值到触发同步脉冲边缘
 脉冲宽度：10ms±10％或100ms±10％
 输出阻抗：50Ω
 电流限值：15mA
2、标识输入：
 输入限值： VIH=+2.5V（min）
    VIL=+1.5V（min）
 最大输入电压：±30V
 输入阻抗：10kΩ（025V～+25V）
 脉宽：1.0ms（min），Vin<2.5V
（十）环境特性
1、电源：
 交流：100～240VAC±10％
 功耗：16W（监护），45W（除颤）
2、电池：Nicd，12V，2.0Ah
3、保险：100～240VAC：T0.2A，250VAC，5×20mm
4、电池供电时间：电池寿命将影响工作时间
单色显示：3.5h
彩色显示：3h
5、电池充电（到90％）时间：1h～3h
6、环境条件：
 环境温度：10～40℃
 相对湿度：30～70％
 大气压力：0.07～0.106MPa
7、存贮条件：
 最大：50℃50％湿度，或70℃15％湿度
 最小：-25℃
 大气压力：0.05～0.106MPa
（十一）外观尺寸
1、长×宽×高：21.5mm×26.0mm×20.0mm
2、重量（含电池和记录仪）带彩色/单色显示器：5.2kg

二、面板介绍

（一）主面板

|  | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| A | 电源 | 只要将监护仪的插头接通交流电源，监护仪即始终处于通电状态。此键只是使机器的监护功能处于“开”（ON）或“关”（OFF）的状态。当监护器被关闭，对病人的监护即被中断；但是，已经记录的病人资料尚存，并且，电池充电功能继续进行。 注意：为了防止无意中打开或关闭监护功能，此键必须持续按下0．25秒以后，功能方可启动。 |
| B | 打印／停止 | 按下此键一次可打印病人的资料。再按一次则停止打印。如果在报警图形打印状态下,按下此键，则机器会持续打印图形，直到再次按“图形打印／停止”键。注意：一次报警打印通常只是自动打印20秒的图形。 此键亦被用于非实时屏幕打印，我们将此屏幕称为主窗口。并非所有的信息窗口都被打印的。如果一个可打印的信息窗口显示于屏幕上，按下“图形打印／停止”键，则可获得一份打印图形。如果一个不可打印的信息窗口显示于屏幕上，按下“图形打印／停止”键，只能打印病人资料，就如同信息窗口显示出来一样。 |
| C | 无创血压（NBP）启动／停止 | 此键可启动一次无创血压的测量。它也可用于在任何时候中止一次正在进行中的血压测量。 注意：在“手术室模式”中，如果监护仪设置了定时测量的默认值，则按下“无创血压启动／停止”键可以启动自动定时测量功能。 |
| D | 归零功能 | 此键能使所有与大气相通的有创压力限调零。如果需要可使用压力菜单中的菜单选项，使每一个压力调零。 |
| E | 报警/静音 | 此键可使报警声停止60秒。仅有新的同等强度或更高强度的报警号可以中止静音指令。在报警过程中，连续按下此键2次，可启动报警暂停功能（成人重症监护室，Adult-call暂停报5分钟，新生儿重症监护室，Neonatal-Icll，暂停报警3分钟）。在报警暂停状态下，再次按下此键可启动报警。 如果没有报警声响起时，按下此键一次即可启动报警暂停功能。 如果监护仪设定为“手术室模式”，您将有三个水平的报警暂停状态： 按下一次（如果报警声已经响起，您将需按下二次）可以启动一次5分钟的报警暂停。 再按一次可启动一次15分钟的报警暂停。 再按一次可启动一次永久的报警暂停。 再按一次可重新启动报警。 |
| F | 微调旋钮控制器 | 微调控制旋钮正反两个方向旋转，使操作者可以任意选择界面菜单显示内容中的任一项，压下此键选中，并可进入下一级菜单。 请记住使用此控制钮时，首先旋转以点亮所需选项，然后再按下以进行选择 |